ALGOLOJİ MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Algoloji masası; C kollu radyografi sistemleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Masa üst tablası X-ışını geçiren kompakt özel malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Masa gövdesi paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve tıbbi kullanıma uygun dayanıklı yapıda olmalıdır.

- Üst tabla uzunluğu minimum 2100 mm (+-30mm) olmalıdır.

- Üst tabla genişliği minimum 700 mm (+-30mm) olmalıdır.

- Tabla üzerinde en az 250 mm (+-5mm) kayma hareketi sağlanabilmelidir.

- Masa, yatay düzlemde en az 250 mm (+-5mm) kayma hareketine sahip olmalı ve bu sayede C kollu cihazların görüntüleme alanını arttırmalıdır.

- Algoloji Masası, aşağı-yukarı ve yatay kayma hareketlerini gerçekleştirebilecek motorlu sisteme sahip olmalıdır.

- Masa sağ ve sola 30 derece (+-5) trendelenburg hareketi sağlamalıdır.

- Tüm hareketler elektrikli motor sistemi ile yapılmalıdır.

- Hareket kontrolü, kablolu el kumandası ile gerçekleştirilmelidir.

- Hareketler sessiz ve titreşimsiz şekilde olmalı, pozisyon değişikliklerinde hareket hızı sabit kalmalıdır.

- Masa, hareket kolaylığı sağlayan özel üretim dört adet tekerlekle donatılmış olmalıdır.

- Tekerleklerden en az biri antistatik özellikte olmalıdır.

- Tekerlek sistemi sayesinde masa, istenilen yöne kolayca hareket ettirilebilmelidir.

- Tüm elektrikli parçalar TSE, CE veya eşdeğer uluslararası kalite belgelerine sahip olmalıdır.

- Kullanılan tüm malzemeler sağlık sektöründe kullanıma uygun, toksik madde içermeyen yapıda olmalıdır.

- Ürün kullanıcı güvenliği göz önünde bulundurularak tasarlanmalı ve keskin kenar, sivri köşe içermemelidir.

- Ürün fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Masa, hasta güvenliği ile değişken şebeke gerilimlerine karşı 110-240 VAC arası gerilim ve 50-60 Hz. frekanslarında şebeke girişi bulunan elektrik adaptörü ile çalışmalıdır.

- Garanti süresi sonrasında en az 10 yıl süreyle ücretli yedek parça temini sağlanmalıdır.