ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz, aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, yoğun bakım ve acil ünitelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Cihaz, dört tekerlekli ve mobil olmalıdır.

- Cihaz, 134 ºC’de steril edilebilen iki adet 2,5 litre kapasiteli cam kavanoza sahip olmalıdır.

- Cihazdaki kavanozlar cihaz gövdesi üzerine rahatça takılıp çıkarılabilir özellikte olmalıdır.

- Cihazdaki kavanozlar klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilmelidir. Ayrıca istendiği takdirde plastik kavanoz ya da tek kullanımlık kavanoz takılabilir özellikte olmalıdır.

- Cihaz, dolu kavanozun boşaltılması esnasında diğer kavanozun kullanılmasına imkân vermelidir.

- Cihazın kavanoz kapaklarında, toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen şamandıra sistemi bulunmalıdır.

- Cihaz ayrıca şamandıralı, yedek kavanozlu emniyet sistemine sahip olmalıdır.

- Cihazın metal aksamları korozyona karşı korumalı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Cihaz; yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır.

- Cihaz üzerinde 0 ile 800 mmHg (deniz seviyesinde) aralığında, uygulanan vakum değerini izlemeyi sağlayan bir basınç ölçer olmalıdır.

- Cihaz üzerinde hava kaçak sistemi ile çalışan ve vakum değerini ayarlamaya yarayan vakum ayar düğmesi bulunmalıdır.

- Cihaz yağsız tip (yağ gerektirmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip olmalıdır.

- Cihazın gürültü seviyesi maksimum 65 dBA olmalıdır.

- Cihazın vakum pompası en az 20 lt/dk hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır.

- Cihazın üzerinde bir adet açma-kapama anahtarı ve cihazın çalışır durumda olduğunu gösteren bir adet sinyal lambası bulunmalıdır.

- Cihazın çalışmasını ayak ile kontrol etmek amacıyla ayak pedalı takılabilmelidir ve bu pedal cihaz ile birlikte verilmelidir.

- Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.