# TEK BAŞLIKLI AMELİYATHANE TAVAN LAMBASI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Lamba tavan montajlı ve tek başlıklı yapıda olmalıdır.

- Aydınlatma gücü minimum 80.000 Lux +-%10 veya üzeri olmalıdır.

- Renk sıcaklığı 3.500 – 5.000 Kelvin aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- CRI (Renksel Geriverim İndeksi) minimum %95 olmalıdır.

- LED teknolojisi kullanılacak olup LED ömrü minimum 50.000 saat olmalıdır.

- Derinlik aydınlatma özelliği sayesinde homojen ışık sağlayacaktır.

- Isı artışı minimum seviyede olmalı, cerrahi alanı ısıtmayacak şekilde olmalıdır.

- Parlaklık seviyesi kontrol paneli üzerinden kademeli olarak ayarlanabilir olmalıdır.

- Lamba başlığı hafif ve aerodinamik tasarıma sahip olmalıdır.

- Yatay ve dikey eksende rahat hareket kabiliyeti olmalıdır.

- Tavan askı sistemi sağlam ve uzun ömürlü malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Antibakteriyel yüzey kaplamasına sahip olmalıdır.

- Tüm hareketli parçalar bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- 220-240V / 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışabilir şekilde imal edilmiş olmalıdır.

- Düşük enerji tüketimine sahip olmalıdır.

- Ürünlerin Barkod numarası olmalı ve teslimi sırasında ürün üzerinde barkodlu ve CE standartlarında etiketiyle teslim edilmelidir.

- İhaleye iştirak edecek firmaların ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmalıdır. Tekliflerinde bunu belirtmelidir.

- Teklif verecek firmaların mutlaka TSE 12426 ve Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi olmalıdır.

- Teklif verecek firmaların mutlaka ISO 13485, ISO 9001 belgeleri bulunmalıdır.

- Cihaz minimum 2 (iki) yıl garanti kapsamında olacaktır. Üretici firma, yedek parça ve teknik servis desteğini minimum 10 yıl süre ile sağlayacaktır.